六、测 试 仪 器 使 用 说 明

（一）YYT-200Pa型多量程倾斜式微压计使用说明

- 从包装箱中取出微压计，放在平整的工作台上。

- 调水平：调节底座下前面两个调节螺钉，使水准器的气泡位于中心位置。

- 调零位：将介质冲入容器后，用橡胶管的一端接到1号接嘴上，另一端接压力源加压（或嘴吹），使测量管内工作介质上升到测量管顶端，反复几次，直到测量管内不见气泡为止；然后旋转多向阀使“O”对齐2号接嘴，转动零位调节器上旋钮，观察工作液体的零位，反复几次加、减工作介质，直到零位保持稳定，则达到要求。

- 根据被测压力的大小，将测量管置于相应的倾斜常数上。

- 正压测量：将多向阀上“+”对齐1号接嘴，用橡胶管将2号接嘴与测量管支架上端接嘴连通，被测正压力的接头与1号接嘴相接，即可测量正压力。

- 负压测量：保持正压力测量时的多向阀的位置和橡胶管的连通方式，被测负压力的接头与3号接嘴相接，即可测量负压力。

- 差压测量：保持正压力测量时的多向阀的位置和橡胶管的连通方式，被测高压力接头与1号接嘴相接，被测低压力接头与3号接嘴相接，即可测量差压。

- 压力值计算方法：以法定计量单位Pa刻度的微压计，在某一倾斜常数（K）时的压力值，按下面的公式计算：

P=L·K（Pa）

式中：L—玻璃管上液位读数（格数）

K—含工作介质密度的倾斜常数

（二）Y型毕托管使用说明

- 使用前应分别检查全压管和静压管是否畅通，两管之间不应有渗漏现象。

- 橡胶管与微压计的连接应正确。

- 测量时应将全压孔正对气流方向。

- 注意被测流体的温度一般在400°C以下。

- 使用完毕应将洞孔的积尘清除，防止积物阻塞和孔洞扩大，并用绒布将管壁擦干净，妥善保管，防止碰撞或压坏管壁。

毕托管与微压计的连接方式见图。

（三）EY3-2A型电子微风仪使用说明

- 将仪器从仪器盒内取出，检查电源（2#电池4节）是否完好。

- 将仪器水平放好，使直键开关处于原位（向上）。

- 调节电表机械零点，使表针指于零位。

- 将探头测杆垂直向上放置，使其热敏感部件全部缩入测杆管内，并将风速探头的插头插入“探头”插座。

- 按下“电源”直键开关（左起第一），调节“放大器

调零”电位器，使指针指于零点。

- 按下“1m/s”直键开关（左起第二），调节“零点调节”电位器，使指针指于零点。

- 预热十分钟，并重复以上步骤，方可进行测量。

- 低风速段（0.05~1m/s）

经预热、校准后，将风速探头测杆端部热敏感部件拉出，使其暴露于被测气流中，注意使测杆垂直，并且使其有顶丝一面对准气流吹来方向，即可由电表指示值读取风速。

- 高风速段（1~10m/s）（1~30m/s）

风速超过1m/s时，按下“10m/s”“30m/s”直键开关（左起第三、第四）即可读数。

10、使用完毕应将直键开关所有键从左到右依次复位。风速探头热敏感部件测杆拉出部分全部缩入测杆管内，并拔下插头放入仪器盒原位置。

（四）Y09-9型激光尘埃粒子计数器使用说明

1、操作准备

（1）将电源线插入电源插座，插上温湿度输入线。

（2）将开关打向开处，预热10分钟。

（3）自净清零：将自净口导管插在进气接口接嘴处，按“▲”键，使流量计浮子上升至2.83刻度线位置。显示屏0.3μm粒子数连续3min显示为零。

2、使用操作

将采样管插在进气接口处。

（1）按“▲”键，使流量计浮子上升至2.83刻度线位置。

（2）根据要求设置所需功能：

  - 周期选择：周期初始状态为1min，按“设置”键，选择所需测量周期。

  - 报警：按“报警”键，可选择100级，1000级报警。

  - 打印：初始状态为不打印（打印机灯亮，处于在线工作方式）；按“打印”键，可选择打印测试数据和测试的粒子分布矩形图。

注意：  ①按打印机“SEL”键后，打印机灯熄灭，进入离线工作状态，再次按下“SEL”键又重新进入在线工作方式。如果在打印中按下“SEL”键，松手后，打印机在打完当前一字符后，会暂停下来，这时可以进入送纸状态，再次按下“SEL”键，松手后，打印机又继续打印。

②在离线工作方式，指示灯灭，按下“LF”键，松手后，打印机将空走送纸不打印，再次按下“LF”键，松手后，打印机又重新暂停，这时可按下“SEL”键，打印机又进入在线工作方式。

③在送纸方式也可直接进入在线方式，只需按“SEL”键即可。

  - 时间调整：按“功能”键，选择“时间”指示灯亮，显示屏显示时间。调整步骤如下；

调时              调分               调秒

按“设置”键     “▲”     “▼”     “▲”    “▼”     “▲”

按“设置”键后，“▼”键为选择调整项目键；“▲”键为调数值键。

  - 日期调整：按“功能”键，选择“日期”指示灯亮，显示屏显示日期。调整步骤如下；

调年              调月               调日

按“设置”键     “▲”     “▼”     “▲”    “▼”     “▲”

日期调整与时间调整完全相同。

3、控制键功能介绍

（1）“功能”：每按一次，指示灯指示位置移动一位，其顺序为：

程显    选显    观察   温度    湿度     时间    日期

（2）“粒径”：只在“选显”或“观察”灯亮时有效。循环选择粒径档别并显示对应粒子数。每按一次，粒径档别改变一个。其顺序为：

0.3    0.5    0.7    1.0    2.0     5.0      7.0     10

（3）“报警”：每按一次，报警状态改变一种。其顺序为：

不报警（初始状态）        100级             1000级

（4）“设置”：每按一次，工作周期改变一种。其顺序为：

1min（初始状态）        2min            10min

（5）“打印”：分打印数据和图表。每按一次，打印状态改变一种。顺序依次为：

不打印（初始状态）        数据            图表

（6）“▲”：开泵：每按一次流量计浮子上升一格。

（7）“▼”：每按一次流量计浮子下降一格，直至关泵。

（8）“复位”：使上周期和本周期粒子计数清除为零，其他状态不变，并重新开始计数。

（五）PAS5633型数字声级计使用说明

- 把“电源开关”置于“ON”。

- 把“动态特性选择开关”置于“F”（快）或“S”（慢）。

- 将“功能选择开关”置于“MEAS”。

- 将“频率计权开关”置于“A”或“C”。

- 显示器上读数即为被测声级值。

（六）LM-1010型照度计使用说明

- 打开电源开关。

- 选择合适的量程（×10、×100、×1000）。

- 把探头放置在要求的测点位置上。

- 显示器的读数即为该测点处的照度值。